## Slide 1: Zagotavljanje veljavnosti rezultatov kontrole na področju meroslovja
mag. Matej Grum,
Urad RS za meroslovje
Notes: Prihajam iz MIRS. Overitve meril so po zakonu naloga MIRS.
Lahko pa pooblastimo podjetja za izvajanje overitev.
Postopek overitve temelji na merjenjih (značilno za kalibracije oz. preskušanje), standard za kontrolne organe za je uporabljen, ker dobro opredeljuje neodvisnost in odločanje o skladnosti.
V predstavitvi bom izpostavil, kako KO/IO prek programov, ki jih izvaja MIRS dokazujejo usposobljenost in zagotavljajo kakovost rezultatov.

## Slide 2: SA in kontrolni organi
Dokazovanje usposobljenosti na reguliranih področjih
akreditirani kontrolni organi
zakonska
merila
tahografi
oprema pod tlakom
skladnost vozil

## Slide 3: Zahteve za kontrolne organe
EN ISO/IEC 17020:2012 Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo
ILAC G27:07/2019 Guidance on measurements performed as part of an inspection process

## Slide 4: Urad RS za meroslovje
nacionalni kalibracijski laboratorij
nacionalni etaloni
ugotavljanje skladnosti merilnih inštrumentov
imenovanja za izvajanje overitev meril
meroslovni nadzor
predlogi meroslovnih predpisov
mednarodno sodelovanje (BIPM, EURAMET, OIML, WELMEC)

## Slide 5: Imenovanje za izvajanje overitev
Zakon o meroslovju
overitve izvaja Urad ali pravna oseba oz. s.p., ki ga imenuje Urad.
Urad lahko za izvajanje overitev imenuje le pravno osebo oz. s.p., katerega usposobljenost je preverjena po pravilih akreditacije.
Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
akreditacija po standardu za kontrolne organe za predpis o meroslovnih zahtevah za merila, za katere se imenovanje zahteva
sodelovanje v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad

## Slide 6: Programi preverjanja usposobljenost IO
Medlaboratorijske primerjave – primerjava rezultatov
Moduli – dodatni vidiki usposobljenosti osebja (poznavanje postopka, izračun pogreškov, NDP, odločitev o skladnosti)
Notes: medlaboratorijske – usposobljenost, kaj nekdo lahko; pilotni laboratorij MIRS ali zunanji; navadno referenca na podlagi rezultatov vseh udeležencev
moduli – vsi pooblaščeni izvajalci, ponavljanje iz leta v leto za novo osebje

## Slide 7: Medlaboratorijske primerjave
leto | področje | leto | področje
2007 | merilniki tlaka v pnevmatikah | 2015 | merilniki izpušnih plinov
2009 | števci delovne električne energije | 2018 | korektorji
2009 | vodomeri | 2019 | plinomeri
2010 | merilniki krvnega tlaka | 2020 | števci delovne električne energije
2010 | merilni sistemi za UNP | 2021 | vodomeri
2010 | števci jalove električne energije | 2022 | stroji za merjenje dolžine žic in kabla
2013 | vodomeri | 2022 | točilni avtomati za motorna goriva
2014 | merilni sistemi za UNP |  | 

## Slide 8: Medlaboratorijska primerjava: točilni avtomati za motorna goriva
bencin, diesel
Qmin, Qmax
Tokheim Quantium 510
R2 (NMB 95)
R3 (D2)

## Slide 9: Rezultati primerjave
Chart: Qmin
| B1 | B1 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | B6 | B6 | B7 | B7
y - U(y) | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271
y | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108
y + U(y) | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945
Qmin | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 0.5
Chart: Qmax
| B1 | B1 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | B6 | B6 | B7 | B7
y - U(y) | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271
y | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108
y + U(y) | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945
Qmax | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.351 | 0.402 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.34
 | merilna negotovost / % |  |  |  |  | 
Izvajalec: | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | NDP/3
Qmin | 0,130 | 0,110 | 0,115 | 0,165 | 0,160 | 0,167
Qmax | 0,117 | 0,090 | 0,130 | 0,154 | 0,160 | 0,167

## Slide 10: Medlaboratorijska primerjava: vodomeri
DN20
R40
Q1, Q2, Q3

## Slide 11: Rezultati primerjave
Notes: razlika med grafi: levo U = 1/3 NDP, desno U dejanski

## Slide 12: Moduli za preverjanje usposobljenosti
Modul 1: horizontalni predpisi zakonskega meroslovja
Modul 2: poslovanje s strankami, integriteta in lobiranje, informacije javnega značaja
Modul 3: MIRS-Info Overitve meril
Modul 4: neavtomatske tehtnice
Modul 5: merilniki krvnega tlaka
Modul 6: taksimetri
Modula 7 in 8: merilniki tlaka v pnevmatikah
Notes: kakšna je razlika od med laboratorijske primerjave: vsi izvajalci (novi izvajalci), poudarek ni na primerjavi rezultatov, izvedba predpisanega postopka overitve, overitve, ki se izvajajo na terenu, pregled rezultatov, rutina izvedbe, poročilo za vsak IO

## Slide 13: Sklep
platforma za KO, da dokažejo izpolnjevanje zahtev ISO 17020
prepoznavanje pomanjkljivosti
MIRS, SA, strokovni ocenjevalci
usmeritve SA za ocenjevalce
zaupanje v usposobljenost KO/IO
Notes: korektivni ukrepi, skupni sestanki za predstavitev rezultatov, dopolnitve predpisov